低温冷却槽使用说明书

- 用途：

低温冷却槽由于具有降温和升温的双重功能，同时增加了内外循环功能，从而扩大了该款该仪器的使用范围，除了具有恒温水槽（仅具有加热功能）的所有特点以外，还可以用来做微生物的低温培养、化合物的低温反应、当使用外循环时可以用来对精密仪器的冷却、双层玻璃反应釜的低温反应等，所以低温恒温槽又称为低温恒温反应浴、低温冷却槽、低温冷却循环泵。该仪器广泛用于各科研、农林、卫生、医疗、制药等单位的实验室。

- 制冷原理：

制冷系统由4个基本部分即压缩机、冷凝器、节流器、蒸发器组成。由铜管将四大件按一定顺序连接成一个封闭系统，系统内充注一定量的制冷剂，压缩机吸入来自蒸发器的低温低压的氟里昂气体，经压缩机压缩成高温高压的氟里昂气体(此时对外散发热量)，然后流经热力膨胀阀(毛细管)，节流成低温低压的氟里昂气液两相(气体和液体混合物)物体，此时该混合物流进蒸发器时空间瞬间变大，液体全部变成气体，在变化过程中制冷剂要吸收大量热量，从而降低水槽内的水温，此时又成为低温低压的氟里昂气体，低温低压的氟里昂气体又被压缩机吸人。如此压缩-----冷凝----节流----蒸发反复循环，制冷剂不断带走水槽内的热量，从而降低了水的温度，在水温达到设定值时，压缩机停止工作，当水温超过设定值时，压缩机再次启动，如此周而复始循环工作，达到恒温的目的。

- 特点：

1、风冷式全封闭压缩机制冷，微电脑控制器控制制冷的开启、关闭，制冷系统具有延时、过热、过电流、过电压多种保护装置。

2、循环泵可将机内冷却液体输出，冷却或恒温机外实验容器以及用来建立第二恒温场。

3、循环系统采用优质不锈钢水泵，具有防腐蚀、耐低温的特点。

4、超温报警，超温保护功能。

5、温控仪故障代码提示功能。

6、所有操作都在微电脑控制器上，按动触摸软键即可完成设定，循环、加热和制冷功能，操作简便、直观。

四、技术参数：

| 型号 | 温度范围 ℃ | 温度波动度 ℃ | 工作槽容积 mm | 工作槽开口 mm | 槽深度 mm | 循环泵流量 L/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DC-6 | -5～100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
| DC-1015 | -5～100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 5 |
| DC-1020 | -5～100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 5 |
| DC-1030 | -5～80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
| DC-1006 | -10～100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
| DC-2006 | -20～100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
| DC-2015 | -20～100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 |
| DC-2030 | -20～80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
| DC-3005A | -30～100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 5 |
| DC-3010 | -30～100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 5 |
| DC-3015 | -30～100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 |
| DC-3030 | -30～80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
| DC-4006 | -40～100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 5 |
| DC-4506S | -45～100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 5 |
| DC-4010A | -40～40 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 5 |

五、使用环境：

1、环境温度：0-35℃

2、相对湿度：≤75%RH

3、使用电源：220v  50Hz

六、使用方法：

（1）用前须知：

1. 首次使用时，应拿开上盖，加入水或防冻液，加至离顶盖上口3cm为止。

2. 连接好外部需要冷却的实验设备，并将外部需冷却的实验设备的进水口与低温恒温槽的出水口相连接，然后将外部需冷却的实验设备的进出水口与低温恒温槽的进水口相连接，连接用的水管最好采用保温软管，此时是一个密闭的此循环系统为密闭系统。

3. 如果只用来冷却样品（该样品直接放入水槽内），只要把低温恒温槽出口、进口连接起来即可，上口为循环液出口，下口为循环液进口（也是放水口）。

4. 当槽内冷却液为可燃物易爆物时，严禁开启加热。

5. 控制35℃以下时，如控温要求不高，只要打开制冷开关，关闭加热开关，把参数降温制冷回差DN设定为-0.2℃，UP设定为0.2℃，靠压缩机起停来控温。如控温要求较高，此时同时打开制冷、加热开关，把参数降温制冷回差DN设定为-10℃，压缩机将连续工作，通过加热补偿来实现温度的精确控制（一般温度波动度＜0.2℃时采用此方法）。

6. 控制35℃以上时，只要打开加热开关，关闭制冷开关。

（2）功能操作：

1. 面板功能：

2.参数设定：

A、打开仪器后部总电源开关，开关上的电源指示灯亮，然后点击电源键，此时控制器显示屏亮，上排（pv）显示实际温度，下排（sv）显示设定温度。

B、点击功能键，上排sp，下排显示设定温度并开始闪烁，点击△或▽选择需要的工作温度，设定完毕，再次点击功能键退出设定状态，设定的参数被保存。

C、如果设定温度高于室温，此时点击加热键，仪器即按设定温度运行；如果设定温度低于室温，则点击制冷键即可。此时温度将按设定温度稳定运行。

D、点击循环键，让水箱内的水保持循环状态，以达到较高的水温均匀性。

E、内部参数修改：长按SET键5秒以上，显示表（1）功能菜单，再点击SET键，按到密码锁LK，再按▲，使LK下排显示为1。再按SET键，按到所需参数，以同样的方法将其修改即可。再长按SET键5秒以上退出内部参数调整状态，此时设定参数将被自动保持，若1分钟内不按SET键，所调整的参数将不被保持，仍旧按前面的参数运行。

具体参数表如下：

| 代码 | 参数名称 | 参数功能说明 | 范围（出厂参数） |
| --- | --- | --- | --- |
| P | 比例作用调整 | 增加P可以减少温度过冲，仅限于加热 | 1-200.0（20.0） |
| I | 积分时间 | 积分作用时间常数，I越大，积分作用越弱 | 0-3600（120） |
| d | 微分时间 | D越大，微分作用越大，并可克服超调 | 0-3600（240） |
| T | 控制周期 | 输出为可控硅时＞3s | 1-100s（10） |
| rE | 过冲抑制 | rE一般为2倍的稳态输出占空比 | 0-100s（100） |
| uP | 升温制 冷回差 | 当PV≥SP＋uP时，且延时时间＞cT时，有制冷输出，输出指示灯亮。 | -50~50（0.1）℃ |
| dn | 降温制 冷回差 | 当PV＜SP＋dn时，关制冷输出。一般up-dn≥0.3℃为宜 | -50~50（0.2）℃ |
| AL | 超温报警 | 当PV＞SP+AL时，报警灯亮，蜂鸣器鸣叫，并停止加热 | 0~rH（50.0）℃ |
| rt | 传感器误 差修正 | 用来修正传感器测量时产生的误差。 | -10~10（0.0）℃ |
| cT | 制冷延时 | 压缩机延时保护时间，两次启动≥cT分钟 | 0~10（3）分钟 |
| AP | 压缩机保护 | 当测量温度＞AP℃关闭制冷压缩机 | 0.0~量程上限（200.0）℃ |
| rL | 量程下限 | 测量温度的下限值。 | -180.0~200.0（-100） |
| rH | 量程上限 | 测量温度的上限值。 | 0.0~200.0（200.0） |
| LK | 密码锁 | LK=1时以上参数可调。 | 0-255（0） |

（3）设备运行：

1.在开启电源后，根据设定温度的不同，按下加热或制冷开关，否则控制器上显示为有输出，但不能加热或制冷工作。

2.每次开机压缩机停机后，再次启动将会延时3分钟，才会继续有制冷输出。

3.完成以上步骤，设备即可自动运行。

（4）故障状态：

1.控制器测量传感器开路、短路或者温度测量超出范围均有代码显示并有声光报警输出。当传感器断路时，PV窗口上排显示“□□□□”，短路时PV窗口下排显示“□□□□”，如发生上述情况请仔细检查传感器或直接更换。

2.设备发生故障后，压缩机停机，并有声光报警输出。

六、循环冷却液的制备和冷却液选择方法：

1.制备冷却液时，需把冷却液进出口连接起来，接通电源，按下制冷键和循环键使其内循环，达到所需要温度为止，在按下循环键判断循环。然后将冷却液进出口接到所需要设备的进出口上，开启循环键即可。

2.注意，所有循环液体必须是不燃烧、不爆炸、无腐蚀的液体。

3.如果用水作为循环液，输出液体温度为零度以上，如果用乙二醇水溶液或其他冷冻液，流回液体的温度最好在10度以下。

低温不冻液匹配方法：

乙二醇水溶液配置比例%：

乙二醇/水       55/45          -30度

乙二醇/水       70/30          -40度

七、注意事项：

1. 电源线有可靠接地。

2. 在打开机壳检修前，应彻底断开电源。

3. 没加液体之前不能进行加热工作，以防加热管烧坏。

4. 在使用过程中，避免有杂物进入工作室内，以免堵塞循环泵，造成无法循环现象，从而导致制冷效果变差或不制冷。

5. 当液体容器无循环制冷液体或制冷液体液位过低时，不可启动循环泵。

6. 使用时，仪器周围应有足够的空间，两侧百叶窗孔不得有障碍物和堵塞。

7. 设定温度在40℃以上时，严禁开制冷压缩机。

8. 当槽内液体为可燃性液体时，严禁开启加热。

9. 仪器搬运和清洗时倾斜不可超过45度。

10. 使用完毕放置在通风、干燥、无污染的环境。

11. 在封闭的制冷系统中，密封有制冷剂，这是一种高压气体，只有专业技术人员才能对制冷系统进行维修。

金坛市天竟实验仪器厂

电话：0519-82879700

传真：0519-82021000

网址：www.jttjyq.com